## Sheet1
医疗设备基本参数
参数如下：
1 | 全自动杂交仪 | 自动化要求：集分子杂交，洗膜，孵育，显色于一体，无需人工值守 温控恒定：采用微电脑控温技术，保证反应区温度准确，均匀，恒定 加吸液准确：自动高精度加吸液技术，误差±10%，保证精确
| 生物安全柜 | 外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm； 内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。 台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） 主机1台、底座1套、内风机1台、外排风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件、水龙头1件、气龙头1件、搁手架1套
| 超净工作台 | 外部尺寸≥（L×D×H）1060mm×620mm×1890mm； 内部尺寸≥（L×D×H）920mm ×530mm×600mm； 额定功率：750 W； 气流流速：0.30～0.45m/s；
| 高速离心机 | 采用无刷直流电机驱动、免维护、大力矩、升降速度快、特殊组合减震装置使电机平稳运 行。智能化控制，触摸面板，直观的数字显示，运行参数可自动记忆，可RCF直接设置。机身采用优质钢结构，不锈钢离心腔，坚固耐用，易清洁。最高转速Max Speed 16600r/min最大相对离心力Max RCF 19200×g
| 普通离心机 | 采用无刷直流电机驱动、免维护、大力矩、升降速度快、特殊组合减震装置使电机平稳运行。 机身采用优质钢结构，不锈钢离心腔，坚固耐用，易清洁。 具有门盖、超速、不平衡等多重保护功能，配有电子门锁，确保运行过程安全可靠。 可对转速、时间等参数直接设置，方便使用。
| 水平旋转仪 | 电机功率：100W 无级调速：启动-300次/分 （数显LED测速） 振荡幅度：≥20mm 定时范围：0-120分 外型尺寸：≥450×350×240mm 工作尺寸：≥450×330mm 工作容量：250ml*12只或500ml*8只 工作方式：水平回旋
| 旋涡混匀器 | 功率：50W 转速：≥2800转/分 工作方式：连续、点触、调速 工作台：碗型、平板型可调换 外形尺寸：≥170×120×170mm
| -10-25摄氏度医用冰箱 | 外观结构：立式 总有效容积(L)：350 工作室尺寸（mm）：510*250*1400 整机尺寸（mm）：680*680*1850 储藏温度（℃）：-10~-25 制冷剂：R600a 工作条件(v/Hz)：220/50 输入功率(W)：490
| 2-8摄氏度医用冰箱 | 外形尺寸（mm）：≥500*550*1300 内部尺寸（mm）：≥420*385*770 包装尺寸（mm）：≥590*595*1380 有效容积（L）：≥160 净/毛重（kg）：≥44/51 温度范围（℃）：5±3 环温（℃）：10-32
| 荧光定量PCR仪器 | 样本容量：≥96孔 检测通道:≥4个 反应体系：5~100μl 线性范围：1~1010copies 灵敏度：检测单拷贝 重复性：CV≤0.5％ 相关系数：¦ r ¦≥0.999 U盘功能：可通过U盘导出实验数据 激发光源：高亮免维护LED
| 恒温金属浴 | 控温范围 室温+ 5℃~160℃ 控温精度 ± 0 . 5 ℃（@ 40 ℃） 控温精度 ± 1 ℃（@ 120 ℃） 定时范围 1 min- 99 h 59 min/ ∞ 温度均匀性 ± 0 . 5 ℃ 显示精度 0 . 1 ℃ 升温时间 ≤ 15 分钟( 25℃至160℃) 模块数量 ≥1 最大功率 300 W 输入电压 220 V 50 / 60 Hz 外形尺寸 ≥260×220×100 mm
2 | 绝缘检测仪 | 1、显示屏：≧3.5 寸彩色触摸屏 2、输出电压： 0~10KV 可调 3、高压输出电流： <0.1mA
| 台式灭菌器45L | 腔体尺寸：≥Φ316×618mm±10mm ，外形尺寸：≤830×640×550mm±10mm； 容积：≥45L； 材质：304优质不锈钢 设计温度：≥144℃，设计压力：-0.1/0.3MPa 单台配置：主机1台；格架1个；波纹管1个；带接头排水管一根,台车1台。
| 壁挂式空气消毒机 | 1、杀菌因子：等离子体 2、壁挂式 3、工作电源: 220V 50Hz 4、适用范围：100M3 5、能净化去除空气中的甲醛、氨气、苯化合物、花粉等有害气体与异味。 6、具有四种风速调节
| 转运车 | 规格：≥193*64*54/84cm，配有不锈钢两段升降式输液架，床头床尾各壹个点滴架插座，孔径20mm,由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音；
| 肺功能仪 | 孔板式流量计，配备≥3个传感器头电源保障：交直流电两用（内带锂电池，充满电可用 4小时） 测量参数不少于55个储存功能：独立储存100个病人的数据 体积精度：+/-3%或0.05升 流量范围：0.05—+/-14升/秒。 体积范围：≥10升。
| 臭氧消毒机 | 1.臭氧输出浓度：开机15分钟，排气管中气体臭氧含量≥1600mg/m³（提供检测报告）。 2.床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.1mg/m3。 3.结构形式：移动式底部有移动的滑轮，设备顶部有方便推动的一体成型把手；背部有≥2个专用储存柜而非网兜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。 4.消毒程序为自动控制 5.采用微电脑操作控制系统，对消毒过程进行控制和观察 6.消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00。 7.输入功率：≤140W，宽电压（AC85-264V） 8.臭氧发生器寿命≥10000小时。 9.整机外形尺寸≤长614mm×宽545mm×高973mm。 10.整机重量：≤30kg；
| 气道管理系统（麻醉视频喉镜） | 1：采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。 2：采用≧3.5寸的广角高亮的触摸屏显示及操作。显示分辨率≧640×480。可同时外接显示器。 3：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在主机上直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式 4：具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。 5：内置锂电池，容量≧2500mAh，具有电量管理功能. 6：主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。 7：显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动
| 纤支镜清洗槽 | 1、清洗槽尺寸：≧120*65*80 2、材料：进口有机玻璃 3、热变形温度：≥70℃ 4、抗酸碱：一级 5、抗冲击力：2，4-3kg/cm2 6、进水口接自来水，出水口接下水道，进出水口配有ABS环保隔水阀，酶洗槽、消毒槽配带盖子。
| 纤支镜储存柜 | 1、立式单门不锈钢 2、材料：304不锈钢 3、储存柜≧50*45*160(cm) 4、厚度：1mm 5、颜色：本色热变形温度：≥70℃ 6、抗酸碱：一级
| 治疗车 | 1、车体主要由塑、钢结构组成，钢板厚度≥1.0mm 2、凹形ABS模具成型台面，带三面电镀护栏，护栏上扣有可拆卸式小隔断，三层凹陷台板结构，每层均有电镀护栏； 3、带外罩，φ100mm双轴承静音万向脚轮，其中两轮带刹，防卷发； 4、车体右侧上配有一个网篮；右侧下配有一大一小污物桶；工作台面：≧604mm×457mm×845mm 外形尺寸：≧841mm×485mm×915mm 包装尺寸：≧800mm×585mm×1015mm 中间隔层可拆卸
| 血液透析机 | 1. 供水：压力：100—600kPa；温度：5—30℃ 2. 供电： 220±10% V AC；50/60Hz±1 Hz3. 透析液流速：可设置范围：300—800mL/min，调节梯度：20ml 3. 透析液温度：可设置范围：35—40℃，液路温度超过40℃时，有温度报警并自动进入旁路状态。 4. 脱水速度：可设置范围：0.0—4.00L/h 5. 脱水精度：±30mL/h2. 6.操作系统：治疗、调校、维修界面等全部为中文显示 7. 治疗功能：具有碳酸氢盐透析功能，具有透析、单超、透析与单超自由组合的序贯治疗功能 8.配血压监测仪，可自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化，并可根据监测到的值自动发出报警，同时可反馈调节脱水速度
| 血透床 | 配置：手动病床1张，床垫1张、杂物篓1个、置物书写台1个 2、功能:两摇杆系统实现，背部升降：0-70°±2°，腿部升降：0-40°±2°； 3、床框、底框双层稳固床体结构：床体+整体底座，稳固扎实；床框、底座均加厚用材，分别采用≥30*60*1.5mm、≥25*50*1.5mm矩型钢管；床体静态最大载重≥400kg，动态最大载重≥205kg；